[image: image1.png]Elektroda Jon
ogniskujaca cez wegla C-

Jon cezu
Cs+

-55kV
43KV 24A | -35KV Ekstraktor

28A Elektroda
Jonizator ogniskujaca

‘ Kapilara z cezem
Tarcza z
katodami 10A Atom cezu

Zbiorniczek z cezem

/







Spektrometr AMS jest wyposażony w źródło jonów MC-SNICS. Źródło wytwarza wiązkę naładowanych ujemnie jonów węgla z węglowych katod odpowiednio przygotowanych z próbek przeznaczonych do datowania, i kieruje je w stronę magnesu wstrzykującego. W źródle można jednocześnie umieścić 40 katod.


Zastosowanie jonów naładowanych ujemnie jest ważnym elementem techniki 14C AMS. 





 











Choć w układach wysokiej próżni koncentracja azotu jest niezmiernie mała, liczba jego jonów jest jednak znacząca w stosunku do liczby jonów 14C, co uniemożliwia precyzyjne pomiary 14C. Na szczęście, azot nie tworzy stabilnych jonów ujemnych!





Źródło jonów MC-NSICS wytwarza prąd jonów 12C� o natężeniu do 100 mikroamperów. 


W źródle, atomy węgla są rozpylane z powierzchni katody przez jony cezu.  Atomy cezu pochodzące z rozgrzanego (ok. 270°C) zbiorniczka z cezem, docierają do centrum źródła, gdzie łatwo tracą elektrony w silnym polu elektrycznym w pobliżu gorącej powierzchni jonizatora. Konfiguracja pola elektrycznego ogniskuje wiązkę jonów cezu Cs+ na obszarze o średnicy 0.5mm na powierzchni katody. Rozpylone atomy węgla przyłączają swobodne elektrony, ładują się ujemnie, i są wyciągane  ze źródła.  Dodatkowa elektroda służy ogniskowaniu wiązki jonów. Większość wytworzonych jonów ma ładunek pojedynczego elektronu (12C-, 13C- i 14C-) i energię 55keV.





W klasycznej spektrometrii mas stosuje się źródła jonów dodatnich. Produktem ubocznym takich źródeł są dodatnie jony azotu (14N), o masie nieodróżnialnej od masy 14C.





1.








