Daniel Kanafa 110523

Michał Kania 110524

Ćwiczenie nr 12

Cel ćwiczenia:

Zapoznanie się z metodyką badania elektrokardiograficznego, budową urrządzenia i specyfiką konstrukcji elektronicznej.

Aparatura:

·  elektrokardiograf Simplicard E-10 

·  elektrokardiograf AsCard A4

·  oscyloskop

·  generator symetryczny

Parametry elektrokardiografu Simplicard E-10

Rezystancja wejściowa  
 

>1000Mom

Częstotliwość zapisu z nierównmiernością charakterystyki  

+5% - 10%




0,2 - 60Hz   

czułość 




5, 10, 15 mm/1mV

Maksymalna szerokość zapisu taśmy 
30mm

Prędkość przesuwu taśmy 


25, 50 mm/s

Zasilanie (akumulatory KNS-05x5 4szt) 
±10V

Ładowanie akumulatorów


przystawka zasilająca typ E-14

Podczas trwania ćwiczeń mieliśmy za zadanie zbadać pasmo przenoszenia elektrokardiografu. Niestety z powodu braku czasu zdąrzyliśmy zbadać jedynie elektrokardiograf Simplicard E-10.

Badanie polegało podłączeniu generatora do elektrod elektrokardiografu i generowaniu za pomocą generatora symetrycznego impulsówo odpowiedniej częstotliwości i wykreślaniu odpowiedzi na elektrokardiogramie.

Za pomocą oscyloskopu mogliśmy zbadać jednocześnie czy częstotliwość z generatorza jest taka jaką na nim rzeczywiście ustawiliśmy. Mogliśmy też łatwo określić amplitudę generowanego sygnału.

Napięcie wejściowe przy ustawieniu generatora na 6Hz wzięliśmy jako watrość odniesienia dla  celu późniejszych obliczeń.

Otrzymane dane:

Lp.
Amplituda na oscyloskopie [V]
Częstotliwość – generator [Hz]
Częstotliwość na oscyloskopie [Hz]
K
Uekg [mV]
Uekg/Kn

1
0,86
0,2
0,2
1,15
3,5
3,04

2
0,86
0,5
0,47
1,15
3,2
3,04

3
0,75
1
1,242
1
3,2
3,2

4
0,75
6
6,08
1
3
3

5
0,75
10
10,22
1
2,75
2,75

6
0,89
20
21
1,19
3,1
2,61

7
0,86
30
30,3
1,15
3,2
3,04

8
0,75
40
39,76
1
2,75
2,75

9
0,75
50
49,75
1
3
3

10
0,76
60
60,06
1,01
2,5
2,48

[image: image1.wmf]0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0,74

0,75

0,76

0,77

0,78

0,79

0,8

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

0,86

0,87

0,88

0,89

Charakterystyka przenoszenia

Częstotliwo¶ć [Hz]

Amplituda [V]


Wnioski:


Jak widać amplituda sygnału przyjmuje maksymalną wartość przy 20Hz. Natomiast pasmo przenoszenia znajduje się w dwóch przedziałach. Pierwszy jest bardzo mały i znajduje się pomiędzy 0,2Hz - 1Hz, drugi przedział jest dobrze widoczny i znajduje się pomiędzy 10Hz - 40Hz. Przedziały te mogą oczywiście odbiegać od rzeczywistych,gdyż częstotliwość ustawiana na generatorze różniła się nieco od rzeczywistej mimo, iż staraliśmy się jak najdokładniej manipulować ustawieniami generatora. 

Mimo, że ćwiczenie wyglądało na dość proste do wykonania to jednak zajeło nam to dość dużo czasu, w wyniku czego powiar dokonaliśmy jedynie dla starszego elektrokardiografu Simplicard E-10, nie starczyło nam niestety czasu na zapoznanie się z nowszym aparatem AsCard A4, który jest bardziej skomplikowany pod względem obsługi od jego poprzednika.

� EINBETTEN soffice.StarChartDocument.6 ���








_786784096.unknown

